RESUME :

Dans le cadre des applications de la radiothérapie externe et de la curiethérapie en clinique, le processus de mise en place du traitement des patients comporte plusieurs étapes parmi lesquelles le calcul prévisionnel de la distribution de dose à l’aide d’un système informatisé communément appelé TPS (Treatment Planning System).

L’objectif de notre présent travail  consiste à évaluer les paramètres dosimétriques d’une source de 137Cs en curiethérapie bas débit de dose afin de générer une bibliothèque de données pour un meilleur calcul de la distribution de dose.

Dans la première partie nous nous sommes référés aux travaux du Task-Group N°43 de  l’American Association of Physists in Medicine (AAPM) pour calculer les  propriétés dosimétriques de notre source 137Cs (type CDC :K1-K3) caractérisant son utilisation en routine clinique et qui sont déterminées par : le facteur géométrique G(r, θ), l’intensité du  débit de kerma dans l’air, la fonction radiale g ( r), la fonction d’anisotropie F (r, θ), et la constante de débit de dose Λ. La distribution de dose a été mesurée en utilisant des dosimètres thermo luminescents TLD (bâtonnets de 1x1x6mm3) dans un fantôme cubique en PMMA de 30x30x27cm3.

La deuxième partie de ce travail a consisté à développer un programme utilisateur permettant de modéliser notre dispositif expérimental (source et fantôme) d’une part et de calculer les fonctions dosimétriques exigées par le TG43 d’autre part. Le calcul a été réalisé en utilisant un code de calcul Monte Carlo (MC): le code « PENELOPE ».

Les paramètres et les fonctions dosimétriques calculés ont été comparés aux résultats expérimentaux ainsi qu'à des valeurs publiées  dans la littérature.

Le bon accord constaté entre les mesures expérimentales et les calculs a permis de valider les simulations avec le code PENELOPE.