Résumé

L’ensemble des caractéristiques dosimétriques du dosimètre de Fricke a été évalué dans les faisceaux de photons et d’électrons de haute énergie.  Les données expérimentales ont été  obtenues en utilisant différentes énergies  nominales 6 MV, 18 MV, 12 MeV, et 15 MeV, incluant le faisceau de photons du  60Co. Les résultats de mesure mettent en évidence une excellente linéarité de la réponse avec la dose, une variation sur la reproductibilité des mesures inférieure à 1%,  ils permettent également de souligner que la réponse est indépendante du débit de dose et de l’énergie incidente des rayonnements dans la gamme de dose étudiée.

L’utilisation du dosimètre de Fricke pour la mesure de dose requiert la connaissance du rendement radiochimique. Cette grandeur a été déterminée à partir d’une mesure par chambre d’ionisation, pour chaque faisceau de rayonnement considéré. Nos résultats comparés à ceux de la littérature obtenus dans des conditions similaires présentent une bonne concordance.

L’évaluation des potentialités de ce système dosimétrique pour la mesure des paramètres dosimétriques du faisceau de rayonnement a donné des résultats encourageants puisque le système montre une bonne compatibilité avec la chambre d’ionisation pour ce type d’application.

Mots clés : Dosimètre de Fricke; étalonnage; dose absorbée dans l’eau; radiothérapie.