Résumé

Mise en œuvre et vérification d’un algorithme de calcul pour la radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité (IMRT)

La Radiothérapie Conformationnelle avec Modulation d’Intensité (RCMI ou IMRT pour Intensity Modulation RadioTherapy) est une technique innovante qui permet de conformer les distributions de dose au volume cible tout en épargnant les organes à risque avoisinants. C’est une technique de choix pour les irradiations complexes où les volumes cibles présentent une forme concave autour d’organes à risque. Elle repose sur une méthodologie dite de planification inverse qui utilise un algorithme de calcul de dose associé à une méthode d’optimisation.

L’objectif de notre travail est de mettre en place des outils et des méthodes permettant de montrer la faisabilité et l’efficience de la mise en œuvre d’un traitement en IMRT, dans le but d’améliorer la qualité des traitements des cancéreux en Algérie.

Dans cette perspective, nous avons abordé deux axes principaux : D’abord, la modélisation physique du système  de planification (XiO). Ainsi, il y a plusieurs mesures importantes pour la vérification de la modélisation des accélérateurs linéaires pour réaliser des traitements en IMRT. Ensuite, les traitements en IMRT nécessitent un contrôle de qualité pour chaque patient. La méthode faisceau par faisceau, bras à 0°, constitue la mesure de base à réaliser pour les contrôles des plans de traitement par irradiation conformationnelle avec modulation d’intensité en mode step and shoot.

Les comparaisons, entre mesure et calcul, effectuées pour les rendements en profondeur, les profils de dose et les doses absolues montrent de bons résultats. Ces résultats obtenus et les erreurs minimes, font que la modélisation au niveau géométrie du faisceau est acceptable. La validation clinique du TPS a été effectuée pour les pathologies d’un cancer de la prostate et d’un cancer d’ORL). La comparaison entre les plans 3DRCT et IMRT a permis de  quantifier l’apport des traitements avec modulation d’intensité, et par conséquent l’indication de cette technique pour les cas de cancers complexes.

Mots-clefs : Modulation d’intensité, système de planification inverse, algorithme de calcul de dose, commissioning de TPS, contrôle qualité de plan de traitement.