UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

HOUARI BOUMEDIENE

Faculté de Physique

Présenté par : RAIAH  WARDA

RESUME DE MEMOIRE DE MAGISTER

Evaluation de la dose autour des sources scellés utilisé en curiethérapie bas débit de dose

Comparaison entre la mesure et le calcul

Résumé

Les diodes sont largement utilisées en radiothérapie et spécialement en dosimétrie in vivo (DIV) qui consiste à mesurer la dose pendant le traitement au point de prescription et aux organes critiques tels que la vessie ou le rectum. L’utilisation des différentes diodes nécessite un étalonnage individuel  pour une DIV précises, et la sensibilité des diodes fournis pour ce type de mesures dépendent de plusieurs paramètres physiques entres autre : la température, le débit de dose , l’énergie, l’angle d’incidence,…

L’objectif de cette étude est d’effectuer une dosimétrie in vivo  en curiethérapie intra cavitaire, c.-à-d. l’évaluation de la dose au voisinage des sources scellée pour une application en curiethérapie gynécologique, afin d’évaluer la dose délivrée à un organe sensible proche de ces sources radioactives.

Les détecteurs utilisés pour la réalisation de ce travail, sont des sondes flexible fabriquées par PTW/GERMANY une sonde rectale qui contient cinq détecteurs semi conducteurs semi conducteur espacés de 15 millimètres avec un diamètre externe de 7mm et deux sondes vésicale qui contienne un seul détecteur semi conducteur, chacun situé à5 et 8 mm par  rapport a leur extrémités respectivement avec un diamètre externe de 3mm. Les mesures en été réalisée dans un fantome d’eau de 40x40x40 cm3, avec une source de césium 137 la CDC1100. Les mesures in vivo sont réalisées l’ unité  de curiethérapie du service de radiothérapie du CPMC, sur 15 patientes  atteintes d’un cancer gynécologique (du col utérin).

Pour ce qui concerne la caractérisation des dosimètres les résultats ont montré que la précision et la reproductibilité des détecteurs sont suffisantes pour l’application clinique envisagée (DIV). Les résultats des mesures in vivo effectuées sont satisfaisants du faite que l’écart entre la dose rectal moyenne mesurée et calculée ne dépasse pas la limite recommandée.