Le code de simulation Monte Carlo PENELOPE a été conçu pour la simulation du

transport des électrons, des photons et des positrons ayant une énergie comprise entre 50eV

et 1GeV dans des matériaux simples et composés.

L’objectif de ce travail est la simulation à l’aide du code Monte Carlo PENELOPE des

spectres de rayons X produits par des générateurs de rayons X utilisés en radiothérapie

superficielle (contacthérapie), afin de contribuer à l’amélioration de la dosimétrie des rayons

X de basse et moyenne énergie.

La première partie de ce travail a concerné l’étude détaillée du programme utilisateur

PENSLAB pour maîtriser les bases de la simulation Monte Carlo du transport des

rayonnements.

Dans la deuxième partie de ce travail, nous avons utilisé le programme PENMAIN

pour simuler la production des faisceaux de rayons X par le tube radiogène de l’unité de la

thérapie superficielle du Centre Pierre et Marie Curie (CPMC). De plus, on a procédé à la

simulation de courbes de rendements en profondeur (PDD) dans un fantôme en PMMA

(polymetylmétacrylate).

Dans le but de valider la modélisation adoptée, nous avons comparé les

caractéristiques des spectres simulés exprimés en termes de couche de demi-atténuation

(CDA) dans l’aluminium aux CDA mesurées expérimentalement, et l’écart maximal obtenu

ne dépasse pas les 2%. Ce résultat est très satisfaisant vu que l’écart obtenu est inférieur à la

limité tolérée (5%), fixée par la norme ISO4037-1.

Une deuxième comparaison entre les rendements en profondeur simulées et mesurées

expérimentalement a montré que l’écart maximal entre R50 (profondeur correspondant à 50%

de la dose maximale) est inférieur à 4%.

En nous basant sur les résultats obtenus dans notre étude, nous pouvons dire que le

code de calcul PENELOPE est très adapté à la simulation du transport des électrons et des

photons appliqué dans le domaine de la radiothérapie de surface.