Une chambre à extrapolation de type Bohm 23392, initialement destinée à la dosimétrie des

faisceaux bêta a été incluse dans un fantôme de PMMA. Ce système dosimétrique peut

déterminer directement la dose absorbée dans le plexiglas par application de la théorie de la

cavité de Spencer-Attix. La séparation des électrodes de cette chambre est contrôlée par le

mouvement d'un piston à l'aide d'un micromètre solidaire de la chambre à extrapolation. La

position relative du piston est mesurée par un indicateur mécanique de distances avec une

précision de l'ordre de 0,002 mm.

La première partie du travail concerne la caractérisation de la chambre à extrapolation dans

un faisceau de Cobalt 60 et de rayons X de moyenne énergie. Cette caractérisation consiste

à déterminer les paramètres géométriques (aire de l'électrode de collection, diamètres des

électrodes effectives) ainsi que les paramètres dosimétriques (efficacité de collection, effet

de polarité, temps de stabilité). La seconde partie consiste à utiliser la chambre et son

fantôme pour la détermination de la dose absorbée de référence. La dose mesurée dans le

matériau de la chambre (plexiglas) à l'aide de la chambre à extrapolation a été comparée à

la dose absorbée dans l'eau déterminée par une chambre d'ionisation étalonnée en termes

de dose absorbée dans l'eau. Cette comparaison a été effectuée pour différentes distances

(70 cm, 80 cm, 100 cm) et pour des tailles de champ allant de 8x8 cm2 à 20x20 cm2. Les

résultats obtenus nous ont permis de mettre en œuvre une relation linéaire entre les deux

doses. Cette relation nous permet de trouver la dose absorbée dans l'eau ou le plexiglas

avec une précision inférieure à 1%. Par conséquent, la chambre à extrapolation peut être

considérée comme un instrument dosimétrique absolu et représente une alternative simple

et pratique aux techniques présentement utilisées pour la détermination de la dose absorbée

pour les faisceaux de photon de haute et basse énergie.