
	[image: image1.png]



	UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

HOUARI BOUMEDIENE

Faculté de Physique
	[image: image2.png]





	CONTRIBUTION A L’ETUDE DE LA DOSIMETRIE 
DES PHOTONS DE BASSE ET MOYENNE ENERGIE *


    HERRATI Ammar **
Résumé

Le but recherché à travers cette thèse est de contribuer à l’amélioration de la dosimétrie des rayons RX de basse et moyenne énergie. La mesure de toute grandeur physique nécessite l’emploi d’instruments de mesure étalonnés pour assurer un certain degré de précision sur la mesure et assurer le rattachement de la mesure à la grandeur de référence standard maintenue au niveau des laboratoires primaires et au niveau du Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).

Le travail réalisé dans le cadre de cette thèse a concerné la reproduction expérimentale de références dosimétriques nécessaires pour l’étalonnage des instruments de mesure de rayonnements ionisants utilisés dans les différents domaines (industrie, recherche, radiothérapie et radiodiagnostic).

Les qualités de rayons X développées pour les applications en radioprotection sont conformes aux exigences de la norme internationale ISO-4037 et sont similaires aux références développées dans d’autres laboratoires d’étalonnage (PTB, Laboratoire Primaire Allemand).

Vu que les rayons X de basse énergie sont très utilisés en radiodiagnostic, nous avons procédé au développement des références dosimétriques recommandées par la norme IEC-61267 (radiologie conventionnelle et mammographie). Les caractéristiques des qualités développées sont conformes aux exigences de la norme IEC-61267 et sont identiques à celles développées au PTB. 
Les rayons X de basse énergie sont utilisés en radiothérapie pour le traitement de certains types de cancer peu profond (cancer de la peau), et là une grande précision sur la dose délivrée au patient est exigée. Les qualités RX que nous avons développées sont celles recommandées par le BIPM  et le PTB, et leurs caractéristiques sont très proches de celles des qualités de référence.

L’exploitation du code de calcul PENELOPE nous a permis de simuler la production de spectres RX par une installation à rayons X, et les caractéristiques des spectres obtenus sont similaires aux caractéristiques mesurées expérimentalement et similaires à celles de spectres publiés. Ces résultats nous ont permis de valider la modélisation du générateur RX du Laboratoire Secondaire d’Etalonnage en Dosimétrie (LSED) du Centre de Recherche Nucléaire d’Alger (CRNA). Les spectres obtenus par simulation ont été utilisés pour calculer les courbes de rendement en profondeur (PDD), les courbes d’atténuation et les facteurs de conversion du kerma vers les équivalents de dose personnel et ambiant (hp(10), hp(0.07) et h*(10)).



